MET EXPLORER

Электрическая кресло-коляска скутер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики | стр. 3 |
| 3. | Условия эксплуатации | стр. 3 |
| 4. | Панель управления | стр. 4 |
| 5. | Откидные подлокотники | стр. 5 |
| 6. | Поворот сиденья | стр. 5 |
| 7. | Складывание изделия | стр. 6 |
| 8. | Переключатель редуктора в ручной режим | стр. 7 |
| 9. | Разъем для зарядки аккумулятора | стр. 7 |
| 10. | Аккумулятор | стр. 8 |
| 11. | Советы для первичного использования | стр. 8 |
| 12. | Техника безопасности | стр. 9 |
| 13. | Техническое обслуживание и уход | стр. 11 |
| 14. | Комплект поставки | стр. 11 |
| 15. | Гарантийные обязательства | стр. 12 |

Внимание!

* Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

- Введение

Данная модель кресла-коляски-скутера (далее по тексту  – изделие) предназначена для индивидуального использования людьми с частичной утратой способности к передвижению на дорогах с твёрдым покрытием.

|  | Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия, особенно с приведённой ниже инструкцией по технике безопасности в разделах 11 и 12. Наша компания не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающие из-за неправильного использования изделия. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия. |
| --- | --- |

Противопоказания к использованию изделия:

- психические расстройства,

- нарушения зрения,

- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,

- потеря функциональности обеих рук,

- нарушения координации движений и статики,

- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата,

- сердечная недостаточность,

- наркотическое или алкогольное опьянение.

- Технические характеристики

| Вес изделия | 44 кг |
| --- | --- |
| Номинальная нагрузка | 120 кг |
| Диаметр передних колес | 190 мм |
| Диаметр задних колес | 190 мм |
| Ширина сиденья | 42 см |
| Ширина изделия по крайним точкам | 52 см |
| Скорость | 8 км/ч |
| Дальность хода на одной зарядке | 20 км |
| Максимальный преодолеваемый угол | 12 ° |

- Условия эксплуатации

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель  не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Данное изделие предназначено для использования людьми с частичной утратой способности передвижения при самостоятельном перемещении.

Изделие предназначено для перемещения по твердым покрытиям.

Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия (скорость, устойчивость, запас хода и т.д.)

При недостаточном опыте использования изделия рекомендуем перед началом его активного использования тренироваться в обращении с изделием.

Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.

- Панель управления

7

6

3

5

1

4

2

1 – Кнопка включения / выключения

2 – Регулировка скоростного режима

3 – Звуковой сигнал

4 – Индикатор зарядки аккумулятора

5 – Фары

6, 7 – Рукоятки поворотов вправо/ влево

ВПЕРЁД

НАЗАД

НАЗАД

ВПЕРЁД

Рукоятки поворотов вправо/влево позволяют подобрать оптимальный режим управления под ведущую руку:

- Для движения ВПЕРЕД потяните на себя правую ручку.

- Для движения НАЗАД потяните на себя левую ручку. Либо нажмите на правую ручку.

|  | Старайтесь избегать ударов и повреждений панели управления. При попадании напитков или еды на пульт его необходимо сразу же очистить. |
| --- | --- |

- Откидные подлокотники

|  | Чтобы привести подлокотники в свободное состояние, поверните переключатель фиксатора подлокотника. В таком положении подлокотники можно поднимать наверх на 90° |
| --- | --- |

- Поворот сиденья

|  | Чтобы повернуть сиденье изделия вбок для комфортной посадки и высадки, потяните за рычаг фиксатора справа под сиденьем. |
| --- | --- |

- Складывание изделия

|  | Открутите барашек-фиксатор под сиденьем и снимите сиденье. |
| --- | --- |
|  | Потяните за ручку в сторону руля, чтобы снять аккумулятор. |
|  | Чтобы сложить стойку руля, ослабьте фиксатор снизу, придерживая руль. |
|  | Изделие сложено. Чтобы привести его в рабочее состояние, проведите процедуру в обратном порядке. |

- Переключатель редуктора в ручной режим

|  | Иногда возникает необходимость перевести изделие в механический режим – например, нужно переместить его при севшем аккумуляторе. Для отключения привода нажмите на рычаг на задней части изделия. |
| --- | --- |

- Разъем для зарядки аккумулятора

|  | Разъем для зарядки расположен на аккумуляторе, прямо под сиденьем. |
| --- | --- |

- Аккумулятор

ВНИМАНИЕ!!! Разъем зарядки на аккумуляторе идентичен с разъемом бытовых сетевых проводов.

Будьте внимательны, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР НАПРЯМУЮ К СЕТИ.

Аккумулятор состоит из двух последовательно соединённых свинцово-кислотных элементов по 12 вольт каждый.

Замена элементов внутри корпуса аккумулятора требует специальных знаний и оборудования и производится только специализированными сервисными центрами.

Эксплуатация в условиях низких температур может привести к снижению запаса хода устройства.

- Советы для первичного использования

При недостаточном опыте перемещения на электрическом кресле-коляске-скутере есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем Вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

|  | Найдите открытое пространство, например, в парковой зоне, и попросите помощника помочь Вам практиковаться, пока Вы не сможете уверенно управлять изделием самостоятельно. Прежде чем садиться в изделие, убедитесь, что питание отключено. С помощью кнопки регулирования скоростного режима выберите комфортную скорость для тренировки. Мы рекомендуем Вам выбрать самый медленный режим, пока Вы не освоитесь с управлением. |
| --- | --- |
|  | Наклоните джойстик в том направлении, куда Вы хотите двигаться. Сначала освойте движение вперёд на минимальной скорости. |
|  | После того, как Вы освоили движение вперёд, попрактикуйтесь совершать повороты в виде латинской буквы S во время движения. |
|  | Теперь потренируйтесь двигаться назад. Внимание! В целях безопасности используйте минимальный скоростной режим при движении назад. |

- Техника безопасности

|  | Соблюдайте правила дорожного движения и не приближайтесь слишком близко к другим транспортным средствам. Не перевозите пассажиров и не превышайте максимальный вес пользователя при управлении изделием. Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения. |
| --- | --- |
|  | Всегда проверяйте, полностью ли заряжены батареи, прежде чем отправляться на прогулку. Всегда заряжайте изделие в хорошо проветриваемом помещении. Не нажимайте кнопку/ключ включения / выключения контроллера во время движения изделия. |
|  | Во время движения держите руки на руле или подлокотниках, а ноги – всегда на подножке. |
|  | Избегайте экстренного торможения и резких поворотов на высокой скорости. Всегда снижайте скорость перед поворотом. |
|  | Убедитесь, что при движении задним ходом нет препятствий. Используйте самую низкую скорость при движении задним ходом |
|  | Не пытайтесь преодолевать препятствия высотой более 5 см. |
|  | Не пересекайте разрывы дорожного покрытия шириной более 10 см. |
|  | Не используйте изделие для перемещения по мягким, неровным или незащищенным поверхностям, таким как трава, мягкая земля или гравий. |
|  | Не въезжайте на склоны крутизной более 10 °. |
|  | При подъёме по склону сидите в изделии прямо. Повороты туловища или ног могут привести к потере равновесия и опрокидыванию изделия. |
|  | Не допускайте боковой уклон изделия более 3 ° – это может привести к опрокидыванию за счёт смещения центра тяжести. |
|  | Снижайте скорость при спуске. При торможении на спуске требуется больше времени для полной остановки изделия. |
|  | Не садитесь и не вставайте с изделия без острой необходимости, если Вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что изделие выключено. |

- Техническое обслуживание и уход

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок его эксплуатации. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

- Раз в месяц проводить визуальный осмотр состояния рамы, соединений, передних и задних колес, подножек и подлокотников на отсутствие люфтов и видимых дефектов (например, сколы, трещины, повреждения кабелей, расшатанные соединения и т.д.).

- Особое внимание уделяйте состоянию быстроизнашивающихся деталей (подшипников,  покрышек колёс и т.д.).

- Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений – они не должны крутиться от руки без сопротивления.

- Регулярно проверяйте состояние спинки и сиденья, а также ремня безопасности, если он предусмотрен комплектецией.

- Регулярно очищайте неметаллические поверхности изделия и покрышки неагрессивным чистящим средством.

- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

- При попадании жидкостей на изделие вытирайте его насухо. При попадании морской воды смойте соль салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем вытрите изделие насухо.

- Панель управления изделия – водонепроницаемая, однако, чрезмерное попадание воды может ухудшить ее работу.

- Не подвергайте панель управления нагреву от электроприборов.

- Регулярно проверяйте панель управления на наличие визуальных повреждений.

|  | При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. |
| --- | --- |

|  | Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия. |
| --- | --- |

|  | Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия! Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии! |
| --- | --- |

- Комплект поставки:

- кресло-коляска скутер – 1 шт.;

- аккумулятор – 1 шт.;

- зарядное устройство – 1 шт.;

- эксплуатационная документация – 1 шт.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие  – 12 месяцев со дня продажи.

- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.

- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.

- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.